**REKONDITIONSANVISNING**

**CHATTANOOGA CEFAR TENS**

**Cefar TENS set Nordic Art Nr: 2061**

* Öppna väskan och inventera, väskan skall innehålla: 1 st Cefar stimulator, 2 st elektrodkablar (en ljusgrå och en mörkgrå), 1 st bältesklämma, 1 st nackband, 1 st batteriladdare samt 1 st bruksanvisning enligt bild 1.
* Inspektera apparaten, försäkra dig om att den inte har några synliga skador så som sprickor eller lösa delar.
* Inspektera elektrodkablarna, leta efter skador på isoleringen och känn efter så att anslutningarna är hela i båda ändar.
* Gör rent apparat och tillbehör genom att torka av med lämplig DESINFEKTION 70-80%. (se förslag på bild 2) Väskan kan med fördel blåsas ren med tryckluft och sedan torkas av med vipes eller fuktig trasa innehållande desinfektionsmedel.
* Anslut laddaren till apparaten och säkerställ att laddning sker.
* Anslut en elektrodkabel i apparatens kanal 1.
* Starta apparaten, välj program 1.
* Korsa anslutningskontakterna (en röd och en svart) mellan tummen och pekfingret och håll kvar alternativt kan man montera på krokodilklämmor, koppla samman röd krokodilklämma med svart pinne. (se bilder)
* Öka amplituden till över 10 med pilen upp, vricka på kabelns anslutningskontakt och skaka kabeln för att utesluta glappkontakt. Om man får fram symbolen "kabelbrott" kan det innebära glappkontakt/kabelbrott. Upprepa detta med den andra kabeln

i kanal 2.

* Testa ytterligare ett program.
* Stäng av apparaten (välj program 1 innan avstängning).
* Koppla ifrån kablarna.
* Lägg tillbaka apparaten och alla tillbehör på respektive plats i väskan enligt bild 1.
* KLART



















